## Slide 1
Измерение формы многослойных рентгеновских зеркал на основе фигур вращения второго порядка с помощью интерферометра с дифракционной волной сравнения
Малышев И.В., Чхало Н.И., Ахсахалян А.Д., Торопов М.Н.
130 отдел

## Slide 2
Особенности МРЗ на основе фигур вращения 2-го порядка (эллипсоидов, параболоидов и гиперболоидов)
Условие Брегга: 2d∙sinθ = nλ при λ < 0.2нм и d > 1нм означает, что 0.1˚< θ < 5˚
Для фокусировки таких скользящих лучей используются зеркала на основе фигур вращения с 100 < a/b < 5000
Rsag/Rmer =100 – 5000 раз, а фронт интерферометров сферический с Rsag=Rmer
Способы измерения формы поверхности :
Контактная и оптическая профилометрия (измерение только сечений)
Интерферометрия по нормали: а) На классических инт-х типа Физо с корректорами волнового фронта – цилиндрическими линзами б) На ИБС без корректоров Недостатки а) и б): измерение небольших областей и их сшивка; невозможность измерять замкнутые элипсоиды с Rsag/Rmer >100
Интерферометрия под скользящими углами (нет сшивки, но чувствительность низкая)
2 а)

## Slide 3
Размер рентгеновских источников > 10 мкм, чаще около 100 мкм
Характерное расстояние между источником и зеркалом в лабораторных установках = 1 м
∆φ=arctg(10мкм/1м)=10мкрад - для 10мкм источников
∆φ=arctg(100мкм/1м)=100мкрад - для 100мкм источников
Требование на точность формы МРЗ на основе фигур вращения

## Slide 4
1 – Ng: YAG лазер с диодной накачкой и 2й гармоникой,
2 – система завода излучения в оптоволокно, 3 – делитель пучка и поляризационные контроллеры,
4 – первый оптоволоконный источник сферической волны, 5 – изучаемый эллипсоид вращения,
6 – второй источник, 7 – наблюдательная система, 8 – CCD камера;
b) – схема измерений аберраций источников и наблюдательной системы.
Схема измерений формы поверхности эллипсоида
на ИДВС под скользящими углами

## Slide 5
Предел точности ИДВС при измерении
эллипсоида под скользящими углами
Связь высоты ступеньки на зеркале и на изображении:
Δh2° = Δw/2sin(α) ≈ Δh90° /30 для α ≈ 2˚
Точность ИДВС: ∆PV2° = ∆PV90°∙30 = 1нм ∙30 = 30 нм

## Slide 6
Связь точек на изображении и точек на измеряемой поверхности
1 – измеряемая поверхность эллипсоида
2 – плоскость объектов
3 – плоскость изображения
4 – наблюдательная система
(xs,ys,zs) – координаты точек на измеряемой поверхности
(xо,yо,zо) – координаты точек, которые видим

## Slide 7
Схема измерений эллипсоида с ошибками установки
ΔХ, ΔУ, ΔZ, Δα, Δβ и координатами
Интерферограмма в номинальной системе

## Slide 8
Интерферограммы и аберрации, соответствующие ошибкам установки эллипсоида:
а) ΔХ=0.2мм или Δβ=0.11°; б) ΔY=0.2мм или Δα=0.11°; с) ΔZ=0.5мм.
Белая линия – контур интерферограммы в номинальной системе

## Slide 9
1 – Ng: YAG лазер, 2 – система завода излучения в оптоволокно, 3 – делитель пучка и поляризационный контроллер, 4 – первый оптоволоконный источник сферической волны,
5 – измеряемый эллипсоид вращения, 6 – второй источник, 7 – наблюдательная система,
8 – CCD камера; b) - фотография эллипсоида вращения.
Измерения формы поверхности эллипсоида вращения на ИДВС

## Slide 10
Интерферограмма и волновые аберрации эллипсоида
Аберрации источников и
наблюдательной системы
RMS=0.577мкм
PV=3.34мкм
Восстановленная форма поверхности эллипсоида

## Slide 11
Сравнение центрального сечения зеркала, измеренного на ИДВС (красный) и ИБС Zygo (чёрный) и разность между ними (зелёный)
RMSразности=70нм
∆φ = arctg(70нм/15мм) ≈ 4мкрад – точность совпадения результатов ИДВС и Zygo
Складки на многослойном зеркале

## Slide 12
200μm
200μm
Изображение 5мкм круглого источника, λ=532нм
Эксперимент
Расчёт
Эллипсоид может использоваться с 100мкм источниками

## Slide 13
Схема измерения параболоида
Схема измерения гиперболоида

## Slide 14
Выводы
1. На основе ИДВС предложена методика измерений формы МРЗ в виде фигур вращения 2-го порядка (эллипсоидов, гиперболоидов, параболоидов)
2. Измерена форма поверхности эллипсоида
Результаты измерений на ИДВС и ИБС Zygo совпали с точностью 4 мкрад, что связано с точностью сшивки кадров на Zygo и с латеральным разрешением ИДВС, составившем в данной схеме 5мм. Для измерения формы зеркала с латеральным разрешением < 5 мм нужно работать в фазовом режиме интерферометра
Ожидаемая точность измерения ИДВС < 1 мкрад при типичных требованиях к точности формы зеркал в 10 мкрад
Surface shape measurement of mirrors in the form of rotation figures by using point diffraction interferometer
I. V. Malyshev, N. I. Chkhalo, A. D. Akhsahalian, M. N. Toropov, N. N. Salashchenko & D. E. Pariev
Pages 1-9 | Received 15 Jun 2016, Accepted 19 Sep 2016, Published online: 17 Oct 2016
http://dx.doi.org/10.1080/09500340.2016.1241440