## Slide 1: Применение интерферометрии с дифракционной волной сравнения для определения шероховатостей среднечастотного диапазона
ИФМ РАН
М.В. Свечников
Научный руководитель д.ф-м.н. Н. И. Чхало

## Slide 2: План
Проблема измерения среднечастотного рельефа
Почему ИДВС?
Эксперимент
Латеральное разрешение «амплитудного» метода
Требования к фазосдвигающему интерферометру
Точность определения фазы
Выводы

## Slide 3: Проблема средних частот
Низкокогерентный микроинтерферометр
Среднечастотный диапазон латеральных масштабов:
1 мм – 1 мкм

## Slide 4
лазер
изображающая линза
делитель оптоволокна
волоконные
источники
сферических волн
CCD-камера
интерференционная картина
изучаемое зеркало
Чрезвычайно высокое качество эталонного фронта (здесь NA≈0.01)
Минимум оптических элементов
«Естественный» способ изучения сферической оптики
Преимущества ИДВС

## Slide 5: Латеральное разрешение
Y,
34.6 μm
X, 34.6 μm
-5.8 nm
5.8 nm
Z
X, 34.6 μm
Y
-3.3 nm
3.3 nm
Z
X, 34.6 μm
Y
-0.8 nm
1.0 nm
Z
a
b
c
Требуемое латеральное разрешение интерферометра ~10 мкм
Изображающая линза с числовой апертурой NA=0.07 => предельная разрешающая способность по критерию Рэлея
Т=7.7 мкм
Т=7.5 мкм
Т=7.3 мкм
Минимальный разрешаемый период гармонического рельефа при этом
Реальное разрешение определяется аберрациями!

## Slide 6: Экспериментальная схема ИДВС-измерения
источник
сферической волны
лазер
маленькое зеркало
изучаемое сферическое зеркало
CCD-камера
интерференционная картина
линза

## Slide 7: Фото интерферометра
лазер
изучаемая подложка
CCD-камера
изображающая линза
Источник
плоское
зеркало (вид сзади)

## Slide 8: Определение рельефа методом ИДВС
-1.3 nm
1.3 nm
Z
1.66 mm
1.66 mm
a
-1.7 nm
1.6 nm
Z
0.38 mm
0.38 mm
b
Рельеф вогнутого сферического зеркала с радиусом кривизны 100 мм и диаметром 100 мм, полученный ИДВС.
Спектр рельефа, измеренного ИДВС (0.0017 – 0.05 мкм-1 )
и АСМ (0.05 – 70 мкм-1 )
Интегральная шероховатость
σ≈0.75 нм
M. V. Svechnikov, N. I. Chkhalo, M. N. Toropov,
N. N. Salashchenko, and M. V. Zorina, Opt. Lett. 40, 159-162 (2015)
x2.8
x12.5

## Slide 9: Латеральное разрешение «амплитудного» режима
Карта волнового фронта в виде набора аппроксимирующих полиномов Цернике
Определение координат экстремумов (минимумов) полос

## Slide 10: Латеральное разрешение полиномов Цернике
Residual
RMS=40.9%
Residual
RMS=30.5%
Residual
RMS=21.2%
Residual
RMS=15.1%
Residual
RMS=10.8%
Предельная частота, описываемая набором полиномов порядка order
(в обратных радиусах круга)

## Slide 11
φ=0
φ=0.2
φ=0.4
φ=0.6
φ=0.8
Серия интерферограмм с известным фазовым сдвигом
(Department of Precision Science & Technology, Osaka University)
Фазосдвигающая интерферометрия
Детальная карта волнового фронта
Распределение интенсивности по j-му кадру может быть представлено в виде:
где A(x,y) и V(x,y) определяют контраст и распределение освещенности,
W(x,y) – искомая фаза, Δ – фазовый сдвиг j-й интерферограммы.

## Slide 12
Исходные интерферограммы
Фазосдвигающая интерферометрия
Интерференция от двух волоконных источников

## Slide 13
Сечение по Х
Сечение по Y
Карта деформаций фронта волоконного источника, усреднённая по 15 фазовым измерениям (по 50 интерферограмм в каждой серии)
1.5 нм
1 нм
-0.5 нм
-1 нм
0.5 нм
1 нм
-0.5 нм
-1 нм
0.5 нм
Фазосдвигающая интерферометрия

## Slide 14: Требования к интерферометру для работы в фазосдвигающем режиме
Идеальный рельеф
Высота пика 0.001 λ
10 полос, 50 интерферограмм, dF=0.0001
10 полос, 50 интерферограмм, dF=0.001
Эффект флуктуаций фазы

## Slide 15
50 интерферограмм, без фильтрации
10 полос, 50 интерферограмм, dI=0.001
10 полос, 50 интерферограмм, dI=0.01
50 интерферограмм, усреднение по соседям (3х3 пикселя)
Эффект флуктуаций интенсивности
Эффект пиксельного шума матрицы

## Slide 16: Определение фазового сдвига
Типичная интерферограмма в серии
Спектр интерферограммы (по модулю). Выбрать одну из несущих гармоник можно вручную.
- Фурье-образ интерферограммы на выбранной частоте
- так соотносятся образы интерферограмм с фазовым сдвигом между ними
Сам фазовый сдвиг находится следующим образом:

## Slide 17: Точность определения фазы
Опыт Юнга с одним источником и двумя отверстиями в фольге
В идеале, интерференционная картина не должна меняться. Наблюдаемые изменения положения интерференционных полос могут быть вызваны их реальным сдвигом (изменение разности оптических путей) и кажущимся (ошибка обработки)

## Slide 18: Точность определения фазы
60 интерферограмм
время измерения ≈ 9 секунд
Изменение фазы между кадрами
на уровне 0.0001 - 0.0002,
в выбросах ~ 0.001

## Slide 19
Выводы
Среднечастотный рельеф (размер >10 мкм) сферических поверхностей может быть определен на интерферометре с дифракционной волной сравнения.
Необходимое латеральное разрешение может быть достигнуто при использовании одной асферической линзы в качестве изображающего элемента (NA<0.1) и при работе интерферометра в фазосдвигающем режиме.
Для достижения ангстремного разрешения по высоте рельефа в фазовом режиме необходимы:
1) флуктуации интенсивности лазера < 0.001 между кадрами (t~100 мс)
2) флуктуации фазы < 0.0001(λ) между кадрами
3) RMS шума каждого пикселя матрицы < 0.005 от его среднего значения